附件

2018年河南省医疗器械抽检

产品检验方案

01.一次性使用气管插管

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.YY 0337.1-2002 《气管插管第1部分:常用型插管及接头》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气管插管尺寸（内径） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.2.1.2 | 3[0，1] | 原样复检 |
| 2 | 气管插管尺寸（外径） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.2.1.3 | 3[0，1] | 原样复检 |
| 3 | 气管插管接头（基本尺寸） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.2.2.1 | 3[0，1] | 原样复检 |
| 4 | 充气管（尺寸及设计） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.6.1 | 3[0，1] | 原样复检 |
| 5 | 充气管（夹角） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.6.2 | 3[0，1] | 原样复检 |
| 6 | 充气管（指示装置） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.6.3 | 3[0，1] |  |
| 7 | 充气管（不阻碍放气） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.6.4 | 3[0，1] |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

02.合成树脂牙

一、检验依据

1.YY 0300-2009 《牙科学修复用人工牙》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙的尺寸 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1.2 / | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 色泽及融合性 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1.3 / | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 表面光洁度 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1.4 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 4 | 孔隙和其他缺陷 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1.5 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 与义齿基托聚合物的粘结性能 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.1 / | 6[1，2] | 不予复检 |
| 6 | 抗泛白、抗变形、抗微裂 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.2 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 7 | 色泽稳定性 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.3 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 8 | 尺寸稳定性 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.4 / | 全部合格 | 不予复检 |

注：测试中所采用的义齿基托聚合物原则上是由检验机构自行准备的符合YY 0270.1-2011中I型要求的样品，若企业声称应使用与其产品相配套的义齿基托聚合物，需提供相应的义齿基托聚合物样品及其产品注册证和使用说明。

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.表中第3—8项不予复检。

03.医用透明质酸钠凝胶

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鉴别 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 含量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 渗透压 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 蛋白质含量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 5 | 折光率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 6 | 乙醇残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 7 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 8 | 细菌内毒素含量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.依据YY/T 0308-2015《医用透明质酸钠凝胶》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

04一次性使用无菌注射器

一、检验依据

1. GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》
2. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射器外观 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1 / | 12[1,2] | 原样复检 |
| 2 | 标尺 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2 / | 12[1,2] | 原样复检 |
| 3 | 外圆锥接头（尺寸） | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.9.2 / | 8[0,1] | 原样复检 |
| 4 | 器身密合性 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.10.2 / | 8[0,1] |  |
| 5 | 可萃取金属含量 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.11.1 / | 全部合格 |  |
| 6 | 易氧化物 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.11.3 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 7 | 环氧乙烷残留量 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.11.4 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 8 | 无菌 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.12.1 / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求（包括修改单）中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

05一次性使用无菌注射针

一、检验依据

1. GB15811-2016《一次性使用无菌注射针》
2. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁 | GB15811-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6.1 / | 5[0,1] | 原样复检 |
| 2 | 正直 | GB15811-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6.3 / | 5[0,1] | 原样复检 |
| 3 | 连接牢固度 | GB15811-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6.4 / | 5[0,1] |  |
| 4 | 针尖 | GB15811-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6.7 / | 5[0,1] | 原样复检 |
| 5 | 针管（尺寸） | GB15811-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6.8.3 / | 5[0,1] |  |
| 6 | 内圆锥接头（尺寸） | GB15811-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6.9.2 / | 5[0,1] |  |
| 7 | 重金属总含量（金属离子） | GB15811-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 7.3 / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求（包括修改单）中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

06.一次性医用防护服

一、检验依据

1. GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》

2. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 3[0,1] | 原样复检 |
| 2 | 抗渗水性 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.1 / | 全部合格 |  |
| 3 | 表面抗湿性 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.4 / | 全部合格 |  |
| 4 | 微生物指标 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.12 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.13 / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

07.一次性使用无菌阴道扩张器

一、检验依据

1.YY 0336-2013《一次性使用无菌阴道扩张器》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 8[0,1] | 原样复检 |
| 2 | 视野口 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.3 / | 8[0,1] | 原样复检 |
| 3 | 抗变形能力 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.1 / | 8[0,1] |  |
| 4 | 结构强度 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2 / | 8[0,1] |  |
| 5 | 无菌 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 6 | 环氧乙烷残留量 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.6 / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

08.一次性使用静脉留置针

一、检验依据

1. YY 1282-2016 《一次性使用静脉留置针》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外表面 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.1 / | 5[0,1] | 原样复检 |
| 2 | 配合 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.2 / | 5[0,1] |  |
| 3 | 抗弯曲性 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.3 / | 5[0,1] |  |
| 4 | 阻断装置 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.9 / | 5[0,1] |  |
| 5 | 流速 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 5.6 / | 5[0,1] |  |
| 6 | 无泄漏 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 5.9.1 / | 5[0,1] |  |
| 7 | 无泄漏 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 5.9.2 / | 5[0,1] |  |
| 8 | 耐腐蚀性 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 5.10 / | 5[0,1] |  |
| 9 | 易氧化物 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 10 | 蒸发残渣 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6 / | 全部合格 |  |
| 11 | 紫外吸光度 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6 / | 全部合格 |  |
| 12 | 环氧乙烷残留量 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 6 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 13 | 无菌 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 7.2 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 14 | 细菌内毒素 | YY 1282-2016 注册产品标准/产品技术要求 | 7.3 / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准／产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

09.一次性使用输液器(带针)

一、检验依据

1.GB 8368-2005《一次性使用输液器重力输液式》
2.GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | GB 8368-2005 | 6.2正压 | 5[0，1] |  |
| 2 | 泄漏 | GB 8368-2005 | 6.2负压 | 5[0，1] |  |
| 3 | 拉伸强度 | GB 8368-2005 | 6.3 | 5[0，1] |  |
| 4 | 管路 | GB 8368-2005 | 6.6透明 | 5[0，1] | 原样复检 |
| 5 | 管路 | GB 8368-2005 | 6.6长度 | 5[0，1] | 原样复检 |
| 6 | 流量调节器 | GB 8368-2005 | 6.9 | 5[0，1] | 原样复检 |
| 7 | 还原物质 （易氧化物） | GB 8368-2005 | 7.1 | 全部合格 | 不予复检 |
| 8 | 浸提液紫外吸光度 | GB 8368-2005 | 7.5 | 全部合格 |  |
| 9 | 环氧乙烷残留量 | GB 8368-2005 | 7.6 | 全部合格 | 不予复检 |
| 10 | 无菌 | GB 8368-2005 | 8.2 | 全部合格 | 不予复检 |
| 11 | 热原 | GB 8368-2005 | 8.3（附录C.1细菌内毒素试验） | 全部合格 | 不予复检 |
| 12 | 单包装 | GB 8368-2005 | 9.1 | 全部合格 |  |
| 13 | 连接牢固度 | GB 18671-2009 | 6.3.1 | 5[0，1] |  |
| 14 | 连接牢固度 | GB 18671-2009 | 6.3.2管与柄 | 5[0，1] |  |
| 15 | 连接牢固度 | GB 18671-2009 | 6.3.2管与座 | 5[0，1] |  |
| 16 | 流量 | GB 18671-2009 | 6.5 | 5[0，1] |  |
| 17 | 针尖 | GB 18671-2009 | 6.7 | 5[0，1] |  |

三、综合判定原则:

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10.一次性使用医用橡胶检查手套

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | 注册产品标准/产品技术要求 GB7543-2006 | / 6.2 | 13[1,2] | 原样复检 |
| 2 | 拉伸性能（老化前） | 注册产品标准/产品技术要求 GB7543-2006 | / 6.3.2 | 13[0,1] | 原样复检 |
| 3 | 拉伸性能（老化前） | 注册产品标准/产品技术要求GB7543-2006 | / 6.3.4 | 13[0,1] | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

11.缝合针

一、检验依据

1.YY 0043-2005《医用缝合针》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性 | YY 0043-2005 | 4.2.2 | 5[0 1] |  |
| 2 | 韧性 | YY 0043-2005 |  | 5[0 1] |  |
| 3 | 针尖强度 | YY 0043-2005 | 4.2.4 | 5[0 1] |  |
| 4 | 外观 | YY 0043-2005 | 4.3.1～4.3.4 | 5[0 1] | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

12.可吸收性外科缝线

一、检验依据

1. YY 1116-2010《可吸收性外科缝线》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝线外观 | YY1116-2010 | 4.1 | 10[0 1] |  |
| 2 | 缝合线长度 | YY1116-2010 | 4.5 | 5[0 1] |  |
| 3 | 针线连接强度 | YY1116-2010 | 4.4.1 | 5[0 1] |  |
| 4 | 缝合针外观（如适用） | YY1116-2010 | 4.4.2 | 5[0 1] | 原样复检 |
| 5 | 无菌 | YY1116-2010 | 4.8 | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

13.手术刀片

一、检验依据

1.YY 0174-2005《手术刀片》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀片表面粗糙度 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.1 / | 32[3,4] | 原样复检 |
| 2 | 刀片刃口 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.2 / | 32[3,4] | 原样复检 |
| 3 | 刀片切削刃 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.3 / | 32[7,8] | 原样复检 |
| 4 | 刀片表面 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.4 / | 32[7,8] | 原样复检 |
| 5 | 刀片无菌 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

14.手术衣

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 拉伸强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 拉伸强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.依据YY/T 0506.2-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第2部分：性能要求和试验方法》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

15.手术单

一、检验依据

.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 拉伸强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 拉伸强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.依据YY/T 0506.2-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第2部分：性能要求和试验方法》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

16.一次性使用医用口罩

一、检验依据

1. 产品技术要求（或注册产品标准）
2. YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻夹 | YY 0969-2013 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 原样复检 |
| 2 | 口罩带 | YY 0969-2013 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |
| 3 | 通气阻力 | YY 0969-2013 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |
| 4 | 微生物指标 | YY0969-2013 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | YY0969-2013 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

17.医用外科口罩

一、检验依据

1. YY 0469-2011《医用外科口罩》
2. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻夹 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 / | 3[0,1] | 原样复检 |
| 2 | 口罩带 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4 / | 3[0,1] |  |
| 3 | 气体交换/压力差（Δp） | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.7 / | 5[0,1] |  |
| 4 | 微生物指标 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.9 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.10 / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

18.一次性使用静脉采血针

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色标 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] |  |
| 2 | 连接牢固度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] |  |
| 3 | 静脉穿刺针针尖 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] |  |
| 4 | 胶套密封性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] |  |
| 5 | 采血针内腔密封性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] |  |
| 6 | 酸碱度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 7 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 8 | 细菌内毒素 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

19.人体血液及血液成分袋式塑料容器（血袋）

一、检验依据

1. 注册产品标准/产品技术要求
2. GB14232.1-2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器第1部分传统型血袋》（含1号修改单）
3. YY0329-2009《一次性使用去白细胞滤器》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血袋血样识别 | 注册产品标准/产品技术要求 GB14232.1-2004 | / 5.4 | 3[0,1] |  |
| 2 | 血袋输血插口 | 注册产品标准/产品技术要求 GB14232.1-2004 | / 5.8 | 3[0,1] |  |
| 3 | 血袋悬挂 | 注册产品标准/产品技术要求 GB14232.1-2004 | / 5.9 | 3[0,1] |  |
| 4 | 滤器还原物质（易氧化物） | 注册产品标准/产品技术要求 YY0329-2009 | / 5.2.1 | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 滤器紫外吸光度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0329-2009 | / 5.2.5 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

20.呼吸道用吸引导管（吸痰管）

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2.YY 0339-2009《呼吸道用吸引导管》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管身的实际长度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 4.2.3 | 3[0,1] |  |
| 2 | 连接牢固度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 7.1 | 3[0,1] |  |
| 3 | 耐负压 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 7.2.1 | 3[0,1] |  |
| 4 | 真空控制装置 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 7.3 | 3[0,1] |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格；

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格；

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据；

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

21.一次性使用鼻氧管

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] |  |
| 2 | 畅通性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] |  |
| 3 | 密封性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] |  |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

22.天然胶乳橡胶避孕套

一、检验依据

1.GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》

2.GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》

3.GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序第4部分：声称质量水平的评定程序》

4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB 7544-2009 | 5.3 | 13[0，1] |  |
| 2 | 未经老化爆破体积和爆破压力 | GB 7544-2009 | 6.1 | 20[1，2] | 不予复检 |
| 3 | 针孔 | GB 7544-2009 | 8 | 125[1，2] | 原样复检 |
| 4 | 可见缺陷 | GB 7544-2009 | 9 | 80[1，2] | 原样复检 |
| 5 | 包装完整性 | GB 7544-2009 | 10 | 13[1，2] |  |
| 6 | 包装和标志 | GB 7544-2009 | 11 | 13[0，1] |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.表中第2项不予复检，第3、第4、第5项复验应在原检样品上进行。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

23.软性接触镜

一、检验依据

1.GB11417.3-2012 《眼科光学接触镜第3部分软性接触镜》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总直径 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.1 / | 3[0,1] | 不予复检 |
| 2 | 基弧半径或给定底直径的矢高 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.1 / | 3[0,1] | 不予复检 |
| 3 | 后顶焦度 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.2 / | 3[0,1] | 不予复检 |
| 4 | 光透过率 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.4.2a） / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 紫外光区要求（适用时） | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.4.3 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 6 | 折射率 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2.1 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 7 | 杂质及表面疵病 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.8.1 / | 3[0,1] | 不予复检 |
| 8 | 边缘轮廓 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.8.2 / | 3[0,1] | 不予复检 |

注：测试溶液原则上采用GB/T11417.4-2012 或ISO18369中规定的标准盐溶液，若厂家声称不采用该溶液，应在抽样或样品确认期间书面提出，提供足量测试溶液，并给出测试液的pH值和渗透压数据。

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5.相关检验项目不包括标识、标签子项目。

24.人工晶状体

一、检验依据

1.YY0290.2-2009《眼科光学 人工晶状体 第2部分：光学性能及其测试方法》
2.YY0290.3-2008《眼科光学 人工晶状体 第3部分：机械性能及其测试方法》
3.YY0290.9-2010《眼科光学 人工晶状体 第9部分：多焦人工晶状体》
4.YY0290.10-2009《眼科光学 人工晶状体 第10部分：有晶体眼人工晶状体》
5.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光焦度 | YY0290.2-2009 YY0290.9-2010 YY0290.10-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2 5.2 4.2 / | 5[0,1] | 不予复检 |
| 2 | 像质 | YY0290.2-2009 YY0290.9-2010 YY0290.10-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 5.3 4.3 / | 5[0,1] | 不予复检 |
| 3 | 尺寸和允差（总直径、主体直径） | YY0290.3-2008 | 4.2 | 5[0,1] | 不予复检 |
| 4 | 光学偏心 | YY0290.3-2008 | 4.6 | 3[0,1] | 不予复检 |
| 5 | 光学倾角 | YY0290.3-2008 | 4.7 | 3[0,1] | 不予复检 |
| 6 | 接触角 | YY0290.3-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.8 | 3[0,1] | 不予复检 |
| 7 | 表面和材质均匀性 | YY0290.3-2008 | 4.12 | 5[0,1] | 不予复检 |
| 8 | 光谱透过率 | YY0290.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4 | 全部合格 | 不予复检 |
| 9 | 动态疲劳耐久性 | YY0290.3-2008 | 4.10 | 3[0,1] | 不予复检 |

注：测试溶液原则上采用GB/T11417.4-2012或ISO18369中规定的溶液，若厂家声称不采用该溶液，应在抽样或样品确认期间书面提出，并提供足量测试溶液。

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

25.呼吸机

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》
3.GB 9706.28-2006《医用电气设备第2部分：呼吸机安全专用要求治疗呼吸机》
4.YY 0600.3-2007《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第3部分：急救和转运用呼吸机》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 保护接地 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.28-2006 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 控制器件和仪表的标记 | GB9706.28-2006 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 断电报警 | GB9706.28-2006 | 49.101 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 内部电源 | GB9706.28-2006 | 49.102 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 误操作电源开关 | GB9706.28-2006 | 49.104 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 误调节的防护措施 | GB9706.28-2006 | 51.102 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 压力释放装置（最大极限压力） | GB9706.28-2006 | 51.103 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 呼吸压力的测量 | GB9706.28-2006 | 51.104 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 呼气量的测定和低通气量报警 | GB9706.28-2006 | 51.107 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0600.3-2007 | 6.1cc） 6.1ee） | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 能源供应中断期间的自主呼吸 | YY 0600.3-2007 | 49.101 | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 压力限制 | YY 0600.3-2007 | 51.102 | 全部合格 | 原样复检 |
| 19 | 呼气量测量设备 | YY 0600.3-2007 | 51.105 | 全部合格 | 原样复检 |
| 20 | 吸气和呼气阻力 | YY 0600.3-2007 | 56.103 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

26.半导体激光治疗机

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007 《医用电气设备第1部分：安全通用要求》
2.GB 9706.20-2000 《医用电气设备第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求》
3.GB 7247.1-2012 《激光产品的安全第1部分:设备分类、要求》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 6.1 | 全部合格 | 不予复检 |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 6.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 6.8.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 输入功率 | GB9706.1-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 16a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 18f) | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 激光准备指示器 | GB9706.20-2000 注册产品标准/产品技术要求 | 32d | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 激光辐射发射指示器 | GB9706.20-2000 注册产品标准/产品技术要求 | 32e) | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 控制器件和仪表的准确性 | GB9706.20-2000 注册产品标准/产品技术要求 | 50.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 紧急激光终止器 | GB9706.20-2000 注册产品标准/产品技术要求 | 51.101 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 待机/准备 | GB9706.20-2000 注册产品标准/产品技术要求 | 56.101 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 遥控联锁连接器 | GB7247.1-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 钥匙控制器 | GB7247.1-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.6 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 标记 | GB7247.1-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 5 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 激光波长 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 激光输出功率/能量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 激光输出功率（能量）不稳定度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 19 | 激光功率（能量）复现性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 20 | 脉冲持续时间（脉冲宽度） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 21 | 脉冲重复频率或脉冲间隔 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 22 | 定时 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（或注册产品标准）。

27.电针治疗仪

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备第1部分：安全通用要求》
2.YY 0607-2007《医用电气设备第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求》
3.YY 0780-2010 《电针治疗仪》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0607-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 19 | 随机文件 | YY 0607-2007 | 6.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 20 | 输入功率 | YY 0607-2007 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 21 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | YY 0607-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 22 | 最大输出 | YY 0780-2010 | 4.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 23 | 使用说明书 | YY 0780-2010 | 4.7.2.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 24 | 输出闭锁 | YY 0780-2010 | 4.7.2.3 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

28.电动病床

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》
2. YY 0571-2013《医用电气设备第2部分：医院电动床安全专用要求》
3. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 剩余电压 | GB 9706.1-2007 | 15b) | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检；正常工作温度下 |
| 5 | 运动部件的可控性 | GB 9706.1-2007 | 22.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 电控机械运动安全性 | GB 9706.1-2007 | 22.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 自动复位装置的选择 | GB 9706.1-2007 | 49.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 电源中断后的复位 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 机械强度 | GB 9706.1-2007 | 56.11b) | 全部合格 | 不予复检 |
| 10 | 机械强度 | YY 0571-2013 | 21 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 运动部件 | YY 0571-2013 | 22 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 正常使用时的稳定性 | YY 0571-2013 | 24.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 振动和噪声 | YY 0571-2013 | 26 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 单一故障状态 | YY 0571-2013 | 52.5.101 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 单一故障状态 | YY 0571-2013 | 52.5.102 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

29.婴儿培养箱

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》
2.GB 11243-2008《医用电气设备第2部分：婴儿培养箱安全专用要求》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器件和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 符号 | GB9706.1-2007 | 6.4a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 指示灯的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 不带灯按钮的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 外壳的封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 顶盖安全性 | GB9706.1-2007 | 16b) | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检；在正常工作温度下 |
| 12 | 面、角和边 | GB9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 与患者有导电连接的导线 | GB9706.1-2007 | 56.3c) | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 指示器 | GB9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB9706.1-2007 | 57.2e) | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 11243-2008 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 控制器和仪表的标记 | GB 11243-2008 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 指示灯和按钮 | GB 11243-2008 | 6.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 19 | 正常使用时的稳定性 | GB 11243-2008 | 24.1 24.3 24.102 24.104 | 全部合格 | 原样复检 |
| 20 | 人为差错 | GB 11243-2008 | 46.101 46.102 46.103 | 全部合格 | 原样复检 |
| 21 | 供电电源的中断 | GB 11243-2008 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 22 | 皮肤温度与控制温度差异 | GB 11243-2008 | 50.105 | 全部合格 | 原样复检 |
| 23 | 平均培养箱温度与控制温度差异 | GB 11243-2008 | 50.107 | 全部合格 | 原样复检 |
| 24 | 控制温度范围 | GB 11243-2008 | 54.101 | 全部合格 | 原样复检 |
| 25 | 婴儿温度控制的控制温度范围 | GB 11243-2008 | 54.102 | 全部合格 | 原样复检 |
| 26 | 空气温度偏差报警 | GB 11243-2008 | 56.6dd) | 全部合格 | 原样复检 |
| 27 | 皮肤温度偏差报警 | GB 11243-2008 | 56.6ee) | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30.药物熏蒸治疗设备

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

31.肢体加压治疗设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备第1部分：安全通用要求》
2.YY 0833-2011《肢体加压理疗设备》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 功能开关 | YY 0833-2011 | 5.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 19 | 手动释压 | YY 0833-2011 | 5.9 | 全部合格 | 原样复检 |
| 20 | 连接 | YY 0833-2011 | 5.14 | 全部合格 | 原样复检 |
| 21 | 工作噪声 | YY 0833-2011 | 5.15 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4. 18—21项仅适用于2013年6月1日以后生产的样品。

32.无创自动测量血压计(电子血压计)

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》

2.YY 0670-2008 《无创自动测量血压计》

3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器和仪表的标记 |  | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 符号 |  | 6.4a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 指示灯的颜色 |  | 6.7a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 不带灯按钮的颜色 |  | 6.7b) | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 输入功率 |  | 7.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 外壳的封闭性 |  | 16a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 |  | 16a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 顶盖安全性 |  | 16b) | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) |  | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 外壳及零部件刚度 |  | 21a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 外壳及零部件强度 |  | 21b) | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 面、角和边 |  | 23 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 自动复位装置的选择 |  | 49.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 电源中断后的复位 |  | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 电池 |  | 56.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 指示器 |  | 56.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 标识要求 | YY 0670-2008 | 4.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 19 | 最大袖带压 |  | 4.4.1.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 20 | 泄气 |  | 4.4.1.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 21 | 量程 |  | 4.5.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 22 | 分辨率 |  | 4.5.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 23 | 可重复性 |  | 4.5.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 24 | 压力传感器准确性 |  | 4.5.4 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

33.医用电子体温计

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》
2.注册产品标准/产品技术要求；

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 符号 | GB9706.1-2007 | 6.4a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 外壳的封闭性 | GB 9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB 9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 自动复位装置的选择 | GB9706.1-2007 | 49.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 电池 | GB9706.1-2007 | 56.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 显示范围 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 分辨力 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 最大允许误差 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 测量完成提示功能 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 低温和超温提示功能 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 测量时间 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 记忆功能 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 自动关机功能 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.依据GB/T 21416-2008 《医用电子体温计》（含第1号修改单）选择检验项目。

4.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

34.红外辐射治疗设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备第1部分：安全通用要求》
2.YY 0306-2008 《热辐射类治疗设备安全专用要求》

3.YY 0323-2008 《红外治疗设备》
4.YY 0902-2013 《接触式远红外理疗设备》
5.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 技术说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 外部标记 | YY0323-2008 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 控制器和仪表的标记 | YY0323-2008 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 使用说明书 | YY0323-2008 | 6.8.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 技术说明书 | YY0323-2008 | 6.8.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 工作数据的准确性 | YY0323-2008 | 50 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 输出控制装置 | YY0323-2008 | 51.101 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 危险输出的防止 | YY0323-2008 | 51.102 | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0306-2008 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 倾倒防护 | YY 0306-2008 | 24.102 | 全部合格 | 原样复检 |
| 19 | 加热器表面温度误差 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 20 | 加热器表面温度不均匀度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 21 | 防护罩表面容许最高温度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 22 | 工作面温度 | YY 0902-2013 | 4.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 23 | 加热指示 | YY 0902-2013 | 4.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 24 | 温度输出 | YY 0902-2013 | 4.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 25 | 警示标志 | YY 0902-2013 | 4.8 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.依据YY/T 0061-2007《特定电磁波治疗器》选择检验项目，适用的检验项目以注册产品标准／产品技术要求中的规定为判定依据。

4.表中序号1-9为所有红外辐射治疗设备序检验项目,序号10-16为红外治疗设备检验项目，序号17-21为特定电磁波治疗器检验项目，序号22-25为接触式远红外理疗设备检验项目。

35.医用氧气浓缩器(医用制氧机)

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》

2.YY 0732-2009《医用氧气浓缩器安全要求》

3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 剩余电压 |  | 15b） | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 外壳的封闭性 |  | 16a） | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 |  | 16a） | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 整机外壳安全性 |  | 16e） | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 保护接地阻抗 |  | 18f） | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） |  | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 提拎装置承载能力 |  | 21c） | 全部合格 | 不予复检 |
| 9 | 面、角、边的安全性 |  | 23 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 正常使用时的稳定性 |  | 24 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 自动复位装置的选择 |  | 49.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 电源中断后的复位 |  | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 外部标记 | YY 0732-2009 | 1.7中6.1aa | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 氧浓度 |  | 8.1中50.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 背压的影响 |  | 8.1中50.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 出口压力 |  | 8.1中50.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 氧浓度状态指示器 |  | 8.2中51.5 | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 时间指示器 |  | 10.3中56.8 2） | 全部合格 | 原样复检 |
| 19 | 失去电网电压指示器 |  | 11.2 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

36.高电位治疗设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》
2.YY 0649-2008《高电位治疗设备》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 18 | 输出电压 | YY0649-2008 | 4.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 19 | 输出频率 | YY0649-2008 | 4.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 20 | 输出电压稳定性 | YY0649-2008 | 4.5 | 全部合格 | 原样复检 |
| 21 | 短路电流 | YY0649-2008 | 4.6 | 全部合格 | 原样复检 |
| 22 | 功能 | YY0649-2008 | 4.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 23 | 外部标记 | YY0649-2008 | 4.9.2.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 24 | 使用说明书 | YY0649-2008 | 4.9.2.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 25 | 技术说明书 | YY0649-2008 | 4.9.2.4 | 全部合格 | 原样复检 |
| 26 | 供电电源中断 | YY0649-2008 | 4.9.2.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 27 | 危险输出的防止 | YY0649-2008 | 4.9.2.9 | 全部合格 | 原样复检 |
| 28 | 元器件及组件 | YY0649-2008 | 4.9.2.11 | 全部合格 | 原样复检 |
| 29 | 结构和布线 | YY0649-2008 | 4.9.2.12 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

37.电动轮椅车

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 随机文件 | GB9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 外壳和防护罩 | GB9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 电源供电的中断 | GB9706.1-2007 | 49 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 过电流和过电压保护 | GB9706.1-2007 | 59.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 控制开关 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 与电池相连接的电线的颜色和标志 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 充电器 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 充电时抑制行驶 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

38. 电驱式输注泵

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2.GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

3.GB 9706.27-2005《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 随机文件 | GB9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检；正常工作温度下 |
| 8 | 正常使用时的稳定性 | GB9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 11 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.27-2005 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 12 | 供电电源的中断 | GB9706.27-2005 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 13 | 工作数据的准确性 | GB9706.27-2005 | 50 | 全部合格 | 原样复检 |
| 14 | 对空气输入的防止 | GB9706.27-2005 | 51.104 | 全部合格 | 原样复检 |
| 15 | 可听和可视报警 | GB9706.27-2005 | 51.106 | 全部合格 | 原样复检 |
| 16 | 输液结束的可听指示方法 | GB9706.27-2005 | 51.110 | 全部合格 | 原样复检 |
| 17 | 可听指示必须先于输液结束的报警 | GB9706.27-2005 | 51.111 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

39.血糖仪

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2.GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 随机文件 | GB9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 原样复检 |
| 5 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 原样复检 |
| 6 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 原样复检 |
| 7 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 原样复检 |
| 8 | 正常使用时的稳定性 | GB9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 原样复检 |
| 9 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 原样复检 |
| 10 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

40.一次性使用人体静脉血样采集容器

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.YY 0314-2007《一次性使用人体静脉血样采集容器》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合方法 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 5.2 | 5[0，1] |  |
| 2 | 泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 7.1 | 5[0，1] | 原样复检 |
| 3 | 荧光 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 7.3 | 5[0，1] | 原样复检 |
| 4 | 表面 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 8.3 | 5[0，1] | 原样复检 |
| 5 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

41.一次性使用无菌针灸针

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2.GB2024—2016《一次性使用无菌针灸针》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针尖性能 | 注册产品标准/产品技术要求 GB2024—2016 | / 4.3 | 20[1，2] |  |
| 2 | 针体韧性 | 注册产品标准/产品技术要求 GB2024—2016 | / 4.4 | 12[0，1] |  |
| 3 | 表面质量 | 注册产品标准/产品技术要求 GB2024—2016 | / 4.5 | 32[5，6] |  |
| 4 | 针体与针柄连接牢固度 | 注册产品标准/产品技术要求 GB2024—2016 | / 4.6 | 20[1，2] |  |
| 5 | 针柄 | 注册产品标准/产品技术要求 GB2024—2016 | / 4.8 | 32[5，6] |  |
| 6 | 平直 | 注册产品标准/产品技术要求 GB2024—2016 | / 4.9 | 32[5，6] |  |
| 7 | 色泽 | 注册产品标准/产品技术要求 GB2024—2016 | / 4.10 | 32[5，6] | 原样复检 |
| 8 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 GB2024—2016 | / 4.13 | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

42.医用脱脂纱布块

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 荧光物 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 下沉时间 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 表面活性物质 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 5 | 可浸提着色物质 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

43.一次性使用无菌导尿管

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2.YY0325-2016《一次性使用无菌导尿管》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0325-2016 | / 4.2 | 5[0，1] | 原样复检 |
| 2 | 球囊可靠性 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0325-2016 | / 4.6 | 5[0，1] |  |
| 3 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0325-2016 | / 4.10 | 全部合格 | 不予复检 |
| 4 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0325-2016 | / 4.11 | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

44.医用超声耦合剂

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2. YY 0299—2016《医用超声耦合剂》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌(无菌产品) | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0299—2016 | / 6.1.1 | 全部合格 | 不予复检 |
| 2 | 微生物限度（非无菌产品） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0299—2016 | / 6.1.2 | 全部合格 | 不予复检 |
| 3 | PH值 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0299—2016 | / 6.4 | 全部合格 |  |
| 4 | 外观 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0299—2016 | / 6.5 | 3[0，1] | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

45.医用脱脂棉

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2.YY/T0330-2015《医用脱脂棉》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY/T0330-2015 | / 3.6 | 全部合格 |  |
| 2 | 下沉时间 | 注册产品标准/产品技术要求 YY/T0330-2015 | / 3.7 | 全部合格 |  |
| 3 | 荧光物 | 注册产品标准/产品技术要求 YY/T0330-2015 | / 3.10 | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 表面活性物质 | 注册产品标准/产品技术要求 YY/T0330-2015 | / 3.13 | 全部合格 |  |
| 5 | 可浸提着色物质 | 注册产品标准/产品技术要求 YY/T0330-2015 | / 3.14 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

46.一次性医用棉签

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 下沉时间 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 荧光物 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

47.医用外科手套

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.GB7543-2006《医用外科手套》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | 注册产品标准/产品技术要求 GB7543-2006 | / 6.2 | 13[1,2] | 原样复检 |
| 2 | 拉伸性能（老化前） | 注册产品标准/产品技术要求 GB7543-2006 | / 6.3.2 | 13[1,2] | 原样复检 |
| 3 | 拉伸性能（老化前） | 注册产品标准/产品技术要求GB7543-2006 | 6.3.4 | 13[1,2] | 原样复检 |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 GB7543-2006 | / 6.4 | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

48.一次性使用输血器

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.GB 8369-2005《一次性使用输血器》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 5.2正压 | 5[0，1] |  |
| 2 | 泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 5.2负压 | 5[0，1] |  |
| 3 | 拉伸强度 | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 5.3 | 5[0，1] |  |
| 4 | 管路 | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 5.6.1 | 5[0，1] | 原样复检 |
| 5 | 管路 | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 5.6.2 | 5[0，1] | 原样复检 |
| 6 | 还原物质 （易氧化物） | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 6.1 | 全部合格 | 不予复检 |
| 7 | 浸提液紫外吸光度 | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 6.5 | 全部合格 |  |
| 8 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 6.6 | 全部合格 | 不予复检 |
| 9 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 7.2 | 全部合格 | 不予复检 |
| 10 | 热原 | 注册产品标准/产品技术要求GB 8369-2005 | / 7.3（附录C.1细菌内毒素试验） | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

49.一次性手术洞巾

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 拉伸强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 拉伸强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.依据YY/T 0506.2-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第2部分：性能要求和试验方法》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

50.一次性使用医用垫

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平方米质量 | 注册产品标准/产品技术要求 |  | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 断裂力 | 注册产品标准/产品技术要求 |  | / | 全部合格 |  |
| 3 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 |  | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 4 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 |  | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

51.一次性使用麻醉导管

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导管断裂力 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0，1] |  |
| 2 | 密封性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0，1] | 原样复检 |
| 3 | 流量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0，1] | 原样复检 |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

52.一次性使用胃管

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 3 | 耐负压 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

53.一次性使用喉罩

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接牢固度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 机器端接头 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 内腔容积 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

54.一次性使用麻醉面罩

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接牢固度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 3 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

55.一次性使用手术包

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 2 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

56.一次性使用产包

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 2 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

57.一次性使用导尿包

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 2 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

58.一次性使用备皮包

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 2 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

59.一次性使用护阴包

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 2 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

60.一次性使用口腔护理包

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 2 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

61.一次性使用换药包

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 2 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

62. 磁疗贴

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |
| 2 | 磁场强度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 原样复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

63.体外诊断试剂

生化类诊断试剂

包括：白蛋白(ALB)测定试剂（溴甲酚绿法）、葡萄糖（GLU）测定试剂盒、尿素(BUN)测定试剂盒、尿酸(UA)测定试剂盒、总胆固醇（CHO）测定试剂盒、甘油三脂（TG）测定试剂盒、总蛋白（TP）测定试剂盒、丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂、肌酸激酶（CK）测定试剂盒、碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒、总胆红素（TBIL）测定试剂盒、高密度脂蛋白胆固醇（HDL）测定试剂盒、低密度脂蛋白（LDL）测定试剂盒、肌酐（CRE）测定试剂盒、脂蛋白a（LPa）测定试剂盒

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 
3.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

免疫类诊断试剂

包括：促黄体生成素（LH）诊断试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、催乳素(PRL)诊断试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、环瓜氨酸肽IgG抗体检测试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)诊断试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、促甲状腺激素(TSH)诊断试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、人C-肽定量检测试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、人胰岛素定量检测试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、人脂联素检测试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、卵泡刺激激素(FSH)诊断试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）诊断试剂盒（化学发光法、酶联免疫法）

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 最低检测限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 
3.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

血琼脂培养基

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌/微生物限度检查 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 生长试验 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 
3.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

支原体鉴定药敏试剂盒

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 生长性能 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 
3.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。